SR--100工业在线示踪剂分析仪

Operation Manual   Ver3.6

超大液晶，显示直观

高精度，性能可靠

易操作

注意：使用之前请仔细阅读操作手册

目 录

1．概述

2．仪表技术参数

3．装箱

4．安装

5．接线图

6．显示界面

7．参数设置

7．1  按键功能

7．1．1  按键说明

7．1．2  密码输入

7．2  菜单说明

7．3  继电器设置

7．3．1  继电器1设置

7．3．2  继电器2设置

7．4  电流输出设置

7．4．1  CH1电流输出设置

7．4．2  CH2电流输出设置

7．5 参数设置

7．5．1  主参数显示设置

7．5．2  总磷比例系数设置

7．5．3  阻尼系数设置

7．6  350A定标操作

7．6．1  350A零点定标操作

7．6．2  350A斜率定标操作

7．6．3  350A定标参数查看和修改

7．7  温度设置

7．8系统设置

7．8．1 语言设置

7．8．2日期和时间设置

8．设置实例

1．概述

SR-100工业在线示踪剂分析仪是一款全新的示踪剂分析仪，本表具有高度的高智能化和灵活性，可同时测量示踪剂剂和温度，广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业，对循环水进行连续测量。

基本功能

| 高度智能 | SR-100工业在线示踪剂分析仪采用先进的总体设计方案，进口核心器件确保仪表的高品质 |
| --- | --- |
| 灵活设计 | 可满足用户的多种需求 |
| 电流输出 | 采用隔离技术，抗干扰能力强，通道输出参数可以灵活设置，测量参数种类，参数上下限 |
| 高低报警 | 硬件隔离，每个通道可任意选择测量参数，迟滞量可预设 |
| 485通讯 | 方便计算机进行监测 |
| 防水防尘 | 防护等级IP65，适宜户外使用 |

主要特点

| 菜单设计 | 采用面向对象的菜单设计，使操作简单明了 |
| --- | --- |
| 多屏显示 | 仪器有3种显示方式，方便用户对各参数查看，满足不同要求 |
| 350A定标 | 提供零点定标和斜率定标功能，方便现场应用 |
| 数字时钟 | 提供计时功能 |
| 宽屏显示 | 19264液晶背光柔和，显示清楚 |
| 仪表稳定 | 看门狗功能确保仪表正常连续工作 |

2．仪器技术参数

| 名 称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 350A值： 0～99.9 ppm，分辨率 0.1 ppm TP值： 0～9.99 ppm，分辨率 0.01 ppm 温 度： 0～50.0 ℃，分辨率 0.1 ℃ |
| 重复性 | 350A值：±0.1 ppm |
| 电流隔离输出 | 4～20 mA（负载<500 Ω ） 都可独立选择对应的测量参数（350A、TP、OFF） |
| 输出电流误差 | ≤±1%FS |
| 高低报警 | 220V，5A每一路都可独立选择对应的测量参数（350A、TP、OFF） 报警迟滞量，可根据选择的参数设置 |
| 工作环境 | 环境温度 0～60℃ 相对湿度 <85% |
| 工作电源 | AC：90~265V，功率：≤10W |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 机架式和挂壁式 |
| 外形尺寸 | 144（长）×144（宽）×120（深）mm |
| 开孔尺寸 | 133×133 mm |
| 仪器重量 | 0.8kg |

3．装箱

SR-100工业在线示踪剂分析仪的包装，内层是塑料袋进行防潮，中间用泡沫隔震，外部装用纸箱包装，装箱清单如表3-1：

表3-1 装箱清单列表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装 箱 单 | 1 | 张 |
| 2 | SR-100工业在线示踪剂分析仪 | 1 | 台 |
| 3 | 安 装 附 件 | 1 | 套 |
| 4 | 操 作 手 册 | 1 | 本 |

4．安装

仪表外形尺寸：144（L）×144（W）×120（H）mm

仪表开孔尺寸：133（L）×133（W）mm

SR-100工业在线示踪剂分析仪可采用开孔式安装。

开孔式安装：在控制柜面板上开133×133mm的孔，用随机配的4块卡板，将仪表固定到仪表柜中。

安装注意事项：

- 对安装地点的选择时尽量避免潮湿，腐蚀严重的场所。

- 在安装过程中，必须给仪表断电。

- 安装要牢固可靠。

5．接线图

仪表的接线端子如下图，各端子的意义如下表6-1说明：

表6-1 接线端子说明

| 序号 | 功能 | 名称 | 端子号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | L | 1 | 连接AC电源的相线 | AC电源连接时，请注意安全，连接人员必须具备相应的知识，符合当地的相应法规 |
|  |  | N | 2 | 连接AC电源的零线 |  |
|  |  | FG | 3 | 连接AC电源的地线 |  |
| 2 | Relay/High | NO | 4 | 继电器1常开端 |  |
|  |  | C | 5 | 继电器1公共端 |  |
|  |  | NC | 6 | 继电器1常闭端 |  |
| 3 | Relay/Low | NO | 7 | 继电器2常开端 |  |
|  |  | C | 8 | 继电器2公共端 |  |
|  |  | NC | 9 | 继电器2常闭端 |  |
| 5 | 4~20mA/CH2 | — | 10 | 电流返回端 | 选配 |
|  |  | + | 11 | 电流输出端 |  |
| 6 | 4~20mA/CH1 | — | 12 | 电流返回端 |  |
|  |  | + | 13 | 电流输出端 |  |
| 7 | 传感器 | +15V | 14 | 传感器电源 |  |
|  |  | GND | 15 | 传感器地 |  |
|  |  | A | 16 | 信号线 |  |
|  |  | B | 17 | 信号线 |  |
|  |  | NC | 18 | 不接 |  |
|  |  | NC | 19 | 不接 |  |
|  |  | NC | 20 | 不接 |  |

6．显示界面

在仪表面板上，按“Up”键和“Down”键(或“Left”“Right”)可以分别在3种不同的显示方式下查看测量的参数值，增加用户的操作灵活性。3种显示方式如下表7-1说明。

表7-1 显示界面说明

| 序号 | 显示界面 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 放大显示350A值，单位为PPM。 左侧为温度。 meas表示当前工作状态。 右下侧为时间 | 该显示界面是开机进入的显示界面 |
| 2 |  | 放大显示TP值，单位为PPM。 左侧为温度。 其他同上。 |  |
| 3 |  | 显示350A的电压值，单位为mV。 显示温度的电压值，单位为mV。 Service表示当前服务状态。 右下侧为时间 | 按键，进入密码为1000 |

7．参数设置

7．1按键功能

7．1．1 按键说明

SR-100工业在线示踪剂分析仪有7个按键，分别是上、下、左、右键，Menu键，Enter键，Esc键。

| 按 键 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | Menu键： 1．实现进入和退出设置状态的功能。 2．在任何设置子菜单下，该键可以实现直接返回上一级菜单功能。 |
|  | 上下左右键： 1．该四键为方向键，可以将光标移动到需要修改的参数项上。 2．当通过左右键将光标停留在需要修改的参数位上时，上下键可以实现对该位参数的修改。 3．左右键可以实现参数项和参数位的选择。 |
|  | 确认键： - 通过该键可以实现从上一级菜单进入下一级菜单功能。 - 当在参数修改完成后，按该键可以实现对修改参数的存储，并返回上一级菜单功能。 - 当在定标操作中，该键可以完成定标流程。 |
|  | 取消键： 1．该键可以实现取消当前操作，返回上级菜单功能。 |

7．1．2密码输入

SR-100工业在线示踪剂分析仪在进入设置是需要输入密码，密码值为3000。

|  | 按键，进入密码输入界面，通过上下左右键输入密码，密码为1000。 按键，进入设置界面 |
| --- | --- |

7．2 菜单说明

工作显示界面

图8.1给出的用户进行参数设置时，菜单之间的前后关系。

高低报警设置

电流输出设置置

350参数设置

日期时间设置

温度设置

350A零点定标操作

350A斜率定标操作

350A定标参数查看修改操作

主设置界面

温度设置

进入350A定标

语言设置

输入密码

图8.1 菜单关系流程图

7．3 继电器设置

7．3．1  继电器1设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 1．继电器1 2．继电器2 该设置完成对继电器报警的参数选择和参数值设置。 |
|  |  |  | 通过右键，可以进入参数项的选择，来确定R1高限报警对应的参数项目。 参数项可以从OFF/350A/TP 三个参数中选择一个。 |
|  |  |  | 默认设置为报警关闭，用户可以通过上下键，来选择相应的参数项。 同时激活该参数项的参数值设置。 注：继电器1 应被设置为高报警 |
|  |  |  | 显示： R1参数选择：OFF/350A/TP。 报警的动作值：99 .90 PPM 报警的回差值：00.50 PPM 报警的类型：高（High） 当R1报警触发后，关闭报警的值为：动作值—回差值 |
|  | 用户按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．3．2  继电器2设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 1．继电器1 2．继电器2 该设置完成对继电器报警的参数选择和参数值设置。 |
|  |  |  | 通过右键，可以进入参数项的选择，来确定R2低限报警对应的参数项目。 参数项可以从OFF/350A/TP 三个参数中选择一个。 |
|  |  |  | 默认设置为报警关闭，用户可以通过上下键，来选择相应的参数项。 同时激活该参数项的参数值设置。 注：继电器2 应被设置为低报警 |
|  |  |  | 显示： R2参数选择：OFF/350A/TP。 报警的动作值：00.10 PPM 报警的回差值：00.50 PPM 报警的类型：低（Low） 当R2报警触发后，关闭报警的值为：动作值+回差值 |
|  | 用户按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．4 电流输出设置

7．4．1  CH1电流输出设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 1．电流输出 1设置 该设置完成对通道1电流输出对应的参数项和参数值设置。 （通道2电流输出为选配） |
|  |  |  | 通过右键，可以进入参数项的选择，来确定电流输出1对应的参数项目。 |
|  |  |  | 默认设置为电流输出关闭，用户可以通过上下键，来选择相应的参数项。 参数项可以从OFF/350A/TP三个参数中选择一个。 |
|  |  |  | 显示： 电流输出参数选择OFF/350A/TP mA最大：99.90 PPM (对应20mA) mA最小：00.00 PPM (对应4mA) 保持状态输出：Keep/Max (保持前面输出电流/输出最大值) |
|  |  |  | 用户根据需要可以自由设置。推崇使用电极的测量范围作为最大最小值。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。注：两路电流输出为选配 |  |  |

7．4．2  CH2电流输出设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 1．电流输出 2设置 该设置完成对通道2电流输出对应的参数项和参数值设置。 （通道2电流输出为选配） |
|  |  |  | 通过右键，可以进入参数项的选择，来确定电流输出2对应的参数项目。 |
|  |  |  | 默认设置为电流输出关闭，用户可以通过上下键，来选择相应的参数项。 参数项可以从OFF/350A/TP三个参数中选择一个。 |
|  |  |  | 显示： 电流输出参数选择OFF/350A/TP mA最大：99.90 PPM (对应20mA) mA最小：00.00 PPM (对应4mA) 保持状态输出：Keep/Max (保持前面输出电流/输出最大值) |
|  |  |  | 用户根据需要可以自由设置。推荐使用电极的测量范围作为最大最小值。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。注：两路电流输出为选配 |  |  |

7．5 参数设置

7．5．1  主参数显示设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 1．主参数显示 选择显示350A或TP |
|  |  |  | 选择显示350A时，主显示参数为350A |
|  |  |  | 选择显示TP时，主显示参数为TP |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．5．2  总磷比例系数设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 2．总磷比例设置 TP值 = 350A值 / 总磷比例系数 |
|  |  |  | 通过、、、，修改比例参数系数。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．5．3  阻尼系数设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 3．阻尼系数设置 阻尼系数主要对显示参数进行缓冲，取平均，使显示波动变小。 |
|  |  |  | 通过、、、，修改阻尼系数系数。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．6  350A定标操作

7．6．1  350A零点定标操作

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：传感器和仪表正确连接 确认：供电正常 确认：操作者对定标原理有了充分的了解，并给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 进入350A零点定标 4步之1。 将零点标准溶液注入。 |
|  |  |  | 按键，进入350A零点定标 4步之2。 开始对定标液进行采样，请等待。 |
|  |  |  | 显示定标液的采样电压和温度值，当显示值波动很小后，可以按 键，进入350A斜率定标4步之3。 |
|  |  |  | 显示新的定标参数E0、T0。 按 键，保存新的定标数据。 |
|  |  |  | 保存定标参数，请等待。 |
|  |  |  | 保存定标参数完成后，按 键，返回上一级菜单。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．6．2  350A斜率定标操作

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：传感器和仪表正确连接 确认：供电正常 确认：操作者对定标原理有了充分的了解，并给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 进入350A斜率定标 4步之1。 通过上下左右键，输入350A定标液的具体值，单位为PPM。 将标准溶液注入。 |
|  |  |  | 按键，进入350A斜率定标 4步之2。 开始对定标液进行采样，请等待。 |
|  |  |  | 显示定标液的采样电压和温度值，当显示值波动很小后，可以按 键，进入350A斜率定标4步之3。 |
|  |  |  | 显示新的定标参数S0、T0。 按 键，保存新的定标数据。 |
|  |  |  | 保存定标参数，请等待。 |
|  |  |  | 保存定标参数完成后，按 键，返回上一级菜单。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．6．3  350A定标参数查看和修改

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | - 当参数项被选中时，会以反显显示。 - 通过上下键可以选择不同的参数项。 - 通过右键，可以进入该项参数的设置。 |
|  |  |  | - 当参数位被选中时，该位会添加下划线表示。 - 通过上下键可以修改参数位的值 - 通过左右键，可以选择不同的参数位。 4．按左键，最终可以返回参数项的选择。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．7 温度设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示 5．温度设置 该设置完成对温度开关设置，和温度的偏差值设置 |
|  |  |  | T方式：ON/OFF ON：温度值打开 OFF：温度值关闭 补偿值：当温度值打开时，对温度进行补偿 |
|  |  |  | 在ON方式下，用户可以通过上下左右键，进入补偿值设置，输入需要补偿的温度值。 T显示值=T测量值+补偿值 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．8系统设置

7．8．1 语言设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示：语言 显示仪表当前的语言设置 |
|  |  |  | 用户可以通过上下键完成对当前语言的修改。 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

7．8．2日期和时间设置

| 部件名称 | 图 例 | 按键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认：供电正常 确认：操作者给予了相应的授权对安全和各种潜在的危险有了充分的认识。。 |  |  |  |
| 在仪表上 |  |  | 显示： 年/月/日 时/分/秒 显示仪表当前的日期和时间 |
|  |  |  | 用户可以通过上下左右键完成对当前时间的修改。 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |
|  | 按键，完成对新参数的保存，返回上一级菜单。 |  |  |

8．设置实例

  - 用户选用循环测量水中的缓蚀阻垢剂值，需要4到20mA输出。

1．接线

根据要求分别将AC电源线连接到电源端子L、N、FG（1、2、3）上。

4到20mA输出，分别连接“—”和“+”（12、13）。

最后将传感器接传感器电源和信号电压输出（14、15、16、17）。

2．确认与仪表连接正确，连接牢固可靠，接头没有被污染。

3．准备零点标准溶液和50 PPM标准溶液 ，根据第7.6节中介绍的，完成零点和斜率标定。

4．设置电流输出。

1．根据7.4节介绍完成电流输出的设置

5．可以开始测量。